Опросный лист для заказа взрывозащищенного вибростенда ТИК-ВВ

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

Взрывозащищенный вибростенд ТИК-ВВ

| Метрологические параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон рабочих частот |  |  |  |
| Диапазон воспроизводимой виброскорости (СКЗ) при нагрузке на вибростол 0,25 кг на частоте 80 Гц |  |  | 1-40 мм/с |
| Диапазон воспроизводимых виброускорений (ампл. значение) при нагрузке на вибростол 0,25 кг на частоте 80 Гц |  |  | 0,5-30 м/с2 |
| Диапазон воспроизводимых виброперемещений (размах) при нагрузке на вибростол 0,25 кг на частоте 30 Гц |  |  | 2-5 000 мкм |
| Максимальное значение воспроизводимого виброперемещения (размах) при нагрузке 10 г на частоте 30 Гц |  |  | 4000 мкм |
| Максимальное значение воспроизводимого виброускорения (ампл. значение) при нагрузке 10 г на частоте 80 Гц |  |  | 75 м/с2 |
| Максимальное значение воспроизводимой виброскорости (СКЗ) при нагрузке 10 г на частоте 80 Гц |  |  | 100 мм/с |
| Неравномерность АЧХ канала измерения СКЗ виброускорения, виброскорости, виброперемещения | в диапазоне частот 2-10 000 Гц |  | не более ±5% |
|  | в диапазоне частот 10-1 000 Гц |  | не более ±2% |
| Дискретность установки частоты | в диапазоне 2-100 Гц |  | 0,1 Гц |
|  | в диапазоне 100-10 000 Гц |  | 1 Гц |
|  | в диапазоне 1 000-10 000 Гц |  | 10 Гц |
| Погрешность установки рабочих частот |  |  | не более 0,01% |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения параметров вибрации на базовых частотах 80 Гц для виброускорения и виброскорости и 30 Гц для виброперемещения |  |  | не более ±2% |
| Дополнительная погрешность воспроизведения механических колебаний, обусловленная воздействием температуры в рабочем диапазоне |  |  | не более 1% |
| Дополнительная погрешность воспроизведения механических колебаний, обусловленная изменением напряжения питания (от 10,5 до 13,8 В) |  |  | не более 0,2% |
| Интерфейс |  |  |  |
| Питание прибора | во взрывоопасной зоне |  | аккумулятор |
|  | вне взрывоопасной зоны |  | 18 В, 1,4 А через сетевой адаптер 220 В, 50 Гц |
| Тип входного сигнала | «токовая петля» 4-20 мА |  |  |
|  | «по напряжению» =12В, ~2В |  |  |
|  | встроенный усилитель заряда для пьезодатчиков |  |  |
| Разрешение графического OLED-дисплея |  |  | 128х64 |
| Взрывозащита |  |  |  |
| Вид | искробезопасная электрическая цепь |  |  |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIBT4 |  |  |
| Конструктивные параметры |  |  |  |
| Габаритные размеры прибора |  | не более 220х315х140 мм |  |
| Масса прибора |  | не более 10,5 кг |  |
| Максимальная масса поверяемого вибропреобразователя, устанавливаемого на вибростенд |  | не более 0,8 кг |  |
| Степень защиты прибора |  | IP54 |  |
| Параметры надежности и гарантии изготовителя |  |  |  |
| Средняя наработка на отказ |  | не менее 20 000 часов |  |
| Срок службы |  | 10 лет |  |
| Гарантийный срок эксплуатации |  | 24 месяцев |  |
| Установленный ресурс прибора |  | 80 000 часов |  |
| Межповерочный интервал |  | 1 год |  |

Стандартная комплектация

- Вибростенд взрывозащищенный ТИК-ВВ (TIK-VV) – 1 шт.

- Футляр (сумка-рюкзак) для переноски – 1 шт.

- Источник питания – 1 шт.

- Комплект шпилек – 2 шт.

- Комплект опор – 2 шт.

- Комплект кабелей соединительных – 2 шт.

- Кабель USB – 1 шт.

- Винт монтажный М4х16 – 5 шт.

- Ключ-фиксатор – 1 шт.

- Приспособление для поверки канала измерения заряда – 1 шт.

- Коврик из вспененной виброгасящей резины – 1 шт.

- Комплект сопроводительной и разрешительной документации – 5 шт.

- USB флеш-накопитель с ПО

Дополнительные опции

Включить в комплект поставки:

Приспособление для установки вихретоковых преобразователей «TIK-UDS» (с диском из металла 40х)

Рама для стационарной установки вибростенда ТИК-ВВ

Устройство для поверки и настройки вихретоковых преобразователей ТИК-ЮСТ, с индикатором:

Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01

Индикатор цифрового типа ИЦ 0-12,5 0,001

Отвертка с набором насадок

Лазерный принтер

Ноутбук с ПО «АРМ вибростенда ТИК-ВВ»

Кофр для хранения и транспортировки

Дополнительные требования:

Контактная информация

Плательщик

Грузополучатель

Контактное лицо (ФИО)

Телефон

Должность

ИНН

КПП

ОГРН

Юридический адрес

Заполненные опросные листы можно отправить по электронной почте info@tik.ru